Утверждаю:

Директор

ГКП на ПХВ «Аксуская центральная

районная больница »

_____________________ Мыктыбаева С.Ж.

Приложение 1 к тендерной документации

| № лота | Наименование заказчика | Наименование лота | Количество | Цена | Сумма | Срок выполнения Заявки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аксуская центральная районная больница" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области | 12-канальный электрокардиограф | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 | В течении 15 календарных дней со дня подписания договора | Алматинская область,Аксуский район,с.Жансугурова ,ул.Жансугурова 1 | 0% |
| 2 |  | Высокопоточный дыхательный увлажнитель с подогревом | 4 | 2 450 000 | 9 800 000 | В течении 15 календарных дней со дня подписания договора |  |  |
| 3 |  | Инфузионный насос с принадлежностями | 10 | 1 100 000 | 11 000 000 | В течении 15 календарных дней со дня подписания договора |  |  |
| 4 |  | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции в комплекте с принадлежностями | 1 | 16 000 000 | 16 000 000 | В течении 15 календарных дней со дня подписания договора |  |  |
| 5 |  | Кровать медицинская функциональная | 2 | 2 170 000 | 4 340 000 | В течении 15 календарных дней со дня подписания договора |  |  |
| 6 |  | Прибор для согревания крови и инфузионных растворов | 2 | 5 600 000 | 11 200 000 | В течении 15 календарных дней со дня подписания договора |  |  |

Утверждаю:

Директор

ГКП на ПХВ «Аксуская центральная районная больница »

_____________________ Мыктыбаева С.Ж.

Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация

ЛОТ №1

12-канальный электрокардиограф

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименования производителя, страны). | 12-канальный электрокардиограф |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  |  | Электрокардиограф | 12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям, с интерпретацией в словесном и кодовом исполнении. Сенсорный экран 5,7” (118 × 89 мм) показывающий: 3, 4, 6, 12 отведений с возможность смены экранов отведений. Разрешение экрана (пиксели): 640 × 480 Комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура и кнопки сенсорного экрана Индикация контакта каждого электрода Ширина бумаги: 112 мм Вид бумаги: рулон Вид печати: термопечать Возможность прямого соединения ЭКГ с вашим принтером (через USB, без использования компьютера, печать на бумаге А4) Возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клетки: V3R, V4R, V5R, V6R» Возможность распечатки электрокардиограммы по стандарту Кабрера, Эйнтховен. Чувствительность: 2,5; 5; 10; 20 мм/мВ Скорость подачи бумаги: 5, 10, 12.5 ,25, 50 мм/с Адаптивный, сетевой фильтр: 50−60 Гц Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35 Гц Фильтры базовой линии: 0,05 (3,2 с), 0,11 (1,5 с), 0,25 (0,6 с), 0,50 (0,3 с), 1,50 (0,1 с), сплайны Автоматические фильтры: автоадаптивный Количество печатаемых отведений: 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2 Сохраняет до 400 записей ЭКГ (10-секундный интервал) в зависимости от длины записи. Возможность по записи по имени пациента. Настройка всех параметров под каждого пользователя Ручной и автоматический режимы работы Длинные записи ЭКГ Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы Настраиваемая синхронизация ЭКГ записи Защита от дефибрилляции Определение кардиостимулятора: 100 мкс / Функция обнаружения частоты 40 000 Гц База данных записей для открытия, просмотра и печати последних записей ЭКГ и карт пациентов. Карта пациентов включает информацию: Ф.И.О., дата рождения, пол, вес, артериальное давление, рост, наличие/отсутствие кардиостимулятора, раса, отношение к курению, номер карты. Карта пациента включает 2 дополнительных пункта, которые могут заполняться врачом самостоятельно. Информация, отображаемая на экране во время исследования: до 12 отведений, скорость печати, чувствительность, фильтры, отсоединенные электроды, ЧСС, фамилия и имя пациента, сообщение об ошибках. Информация, распечатываемая на ЭКГ бумаге: название клиники, дата и время исследования, фамилия и имя пациента, отведения и их названия, скорость печати, чувствительность, фильтры, усредненные отведения, амплитуды сегментов, ЧСС, временные интервалы, углы электрических осей и их графическое изображение, обзор ритма, текстовая или кодовая интерпретация. Возможность печати сетки на бумаге. Питание от сети и от аккумулятора Многоязычное меню – Программное обеспечение на русском и казахском языках. Возможность подключения к специальному кардиологическому программному обеспечению, для ведения записи ЭКГ на компьютере. Диагностический модуль таблица анализа (временные интервалы, амплитуды сегментов, расчет электрических углов и частота сердечного ритма) интерпретация словами усреднение (усреднение комплексов с опциональной маркировкой базиса) обзор сердечного ритма за последние 10 сек. анализ характеристик кардиостимулятора (измерение импульсов и маркировка сносок) обзор сердечного ритма за последние 10 сек., анализ характеристик кардиостимулятора (измерение импульсов и маркировка сносок), количество отведений не мене 12,количество каналов не менее 12, количество отображаемых отведений не менее 3/6/12, измеряемые отведения - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, набор электродов - R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6, количество печатаемых отведений: в автоматическом профиле 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2, в ручном профиле - 3, 4, 6, 12, в длинном профиле 2, длительность записи: в автоматическом профиле (сек) 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80, в длинном профиле (мин) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10, запись в автоматическом профиле - синхронизировано, последовательно, частотный диапазон: для +10% / -30% - 0,049–170 Гц, для +10% / -10% - 0,67–40 Гц, точность амплитуды +/-2%, точность времени +/-2%, шум квантования - 3,9 мкВ, входной шум <8 мкВ, разрядность АЦП не менее 13 бит, дискретность АЦП не менее 13 бит, частота дискретизации не менее 2000 Гц / 12 отведений, 18 000 Гц / 1 отведение, динамический диапазон переменный ток: ±15,9 мB, напряжение поляризации постоянный ток: ±400 мB, входное сопротивление >20 Мом, режим подавления помех >98 дБ. Размеры не более 330 x 270 x 74 mm; Вес - без аксессуаров: не более 3.2 кг. | 1комплект |
|  |  |  | Диагностическим модулем | модуль предназначен для нахождения на графике ЭКГ особых точек, которые имеют диагностически важное значение, а также для вычисления параметров кардиограммы | Наличие 1 шт. |
|  |  |  | Электрод для конечностей AgCl | Электрод предназначаются для регистрации и исследования электрических полей и передачи электрических импульсов от электродов в электрокардиографам | Не менее 6 шт |
|  |  |  | грудной электрод AgCl | Электрод предназначаются для регистрации и исследования электрических полей и передачи электрических импульсов от электродов в электрокардиографам | Не менее 4 шт |
|  |  |  | Кабель пациента для ЭКГ | Кабели пациентов предназначаются для передачи электрических импульсов от электродов в электрокардиографам | Не менее 1шт. |
|  |  |  | Гель для ЭКГ | специальный состав высокой электропроводности, применяемый в кардиографии для лучшего взаимодействия датчиков с кожей и оптимизации качества сигнала. | Не менее 1. Шт. |
|  |  |  | ЭКГ бумага ширина 112 мм | Изделие представляет собой термочувствительную бумажную ленту для графопостроителей, на которой при выполнении ЭКГ отражаются фазы сердечного цикла в международных единицах измерения. Площадь каждого квадрата нанесенной сетки составляет 1 мм на 1 мм | Не менее 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению в соответствии с условиями эксплуатации: Условия эксплуатации от + 10 °C до + 40 °C. относительная влажность: от 30 % до 75 %. атмосферное давление от 700 hPa до 1060 hPa Условия транспортировки и хранения: Температура : от -10 С до + 55 С Относительная влажность: от 25% до 85 %. Атмосферное давление: От 650 hPa до 1100 hPa. Температура окружающей среды - 10 °C - + 55 °C. Относительная влажность 25 % - 85 %. Атмосферное давление 650 кПа - 1100 кПа. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения, согласно условиям договора |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней с момента подписания договора Адрес: DDP: конечный пользователь, |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий Все дополнительные расходы с монтажом(демонтажом старого оборудования) оборудования проводиться на счет Поставщика. |

ЛОТ №2

Высокопоточный дыхательный увлажнитель с подогревом

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Высокопоточный дыхательный увлажнитель с подогревом |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | - |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Высокопоточный подогреваемый дыхательный увлажнитель для проведения высокопоточной назальной кислородной терапии | Характеристики: Аппарат оснащен LCD дисплеем. Диапазон скорости потока от 2 до 60 л/в мин; Максимальная скорость потока: 60 л/в мин; Настройки скорости потока: В режиме для взрослых (высокий поток) 10-60 л/в мин (шаг регулировки - 1 л/в мин); В режиме для детей (низкий поток) 2-25 л/в мин (шаг регулировки – 1 л/в мин); Настройки температуры: 31°С-37°С (±2°C) (шаг регулировки – 1°С); Влажность потока: >33мг/л при температуре 37°С; >12мг/л при температуре 31°~36°С; FiO2: от 21 до 95% (±5%); Источник питания: 100-240V 50/60Гц; Уровень шума: ≤50dB; Время нагрева потока: ~6 мин до 37°С при скорости потока 60 л/в мин; Размер: 243мм x 220мм x 170мм; Вес: до 2,8±0,2 кг. Особенности: Легкость в использовании и быстрый старт; Встроенный датчик кислорода; Отражение в режиме реального времени FiO2; Обеспечение безопасности пациента путем возможности установки верхнего и нижнего лимита концентрации кислорода при превышении которых срабатывает сигнал тревоги; Не требует компрессора; Наличие детского и взрослого режима; Наличие функции регулировки температуры потока от 31 до 37°С (±2°C) с шагом регулировки 1°С; Наличие функции регулировки скорости потока от 2 до 60 л/в мин с шагом регулировки 1 л/в мин; Не требует стерилизации после использования; Оснащается сменным фильтром; Возможность подключения внешнего источника воды и автоматического наполнения камеры увлажнителя; Наличие датчика уровня воды; Наличие сигнала тревоги при снижении уровня воды до середины призмы в камере увлажнителя для возможности замены источника воды до ее окончания; Наличие датчика камеры увлажнителя; Наличие сигнала тревоги при блокировке потока; Наличие встроенной памяти и слота для SD карты для записи действий и истории использования. Соответствие стандарту IEC/EN 60601 Наличие сертификата EC 93/42/EEC Соответствие производства стандарту EN ISO 13485 | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  |  | Флоуметр (расходомер) кислорода | Расходомер кислорода с возможностью регулировки скорости потока кислорода от 0 до 50 л/в мин. | 1 шт. |
|  |  |  | Кислородный шланг | Кислородных шланг стандарта DIN. | 1 шт. |
|  |  |  | Кислородная трубка | Кислородная трубка. | 1 шт. |
|  |  |  | Сменные фильтры | Сменные фильтры. | 25 шт. |
|  |  |  | Кабель | Кабель подключения интегрированного дыхательного контура к прибору. | 1 шт. |
|  |  |  | Интегрированный нагреваемый дыхательный контур одноразовый для взрослых | Одноразовый интегрированный нагреваемый дыхательный контур (трубка) для взрослых с встроенным датчиком температуры потока и изолирующим рукавом для предотвращения образования конденсата. | 6 шт. |
|  |  |  | Одноразовая высокопоточная назальная канюля для взрослых. | Одноразовая высокопоточная назальная канюля для взрослых. | 6 шт. |
|  |  |  | Одноразовая камера увлажнителя | Одноразовая камера увлажнителя с трубкой для подключения внешнего источника воды и возможностью автоматического наполнения. | 6 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Прибор не должен подвергаться чрезмерной вибрации, воздействию пыли, агрессивных и взрывоопасных газов. Во время работы, прибор должен находиться в горизонтальном положении. Температура: 18 ~ 28°C; Относительная влажность: 15% ~ 93%, без конденсации; Атмосферное давление: 86 ~ 106кПа; Высота: до 2000м над уровнем моря. |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

ЛОТ №3

Инфузионный насос с принадлежностями

| № п.п. | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Инфузионный насос с принадлежностями |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Артикул | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 |  | Инфузионный насос (основной блок) | Автоматический инфузионный насос. Габариты 250 х 90 х 150 мм. Вес не более 1,45 кг. Использование в карете скорой помощи - поддерживается (стандарт EN-1789). Интерфейс передачи данных - Поддерживается, RS232. Беспроводное соединение - Wi-Fi (опционально). Источник питания постоянного тока – поддерживается. Инфузионные наборы: соответствует стандарту GB 8368-2005, диаметр сечения 3,5–4,5 мм, толщина 0,8–1,2 мм. Экран: монохромный ЖК-экран с диагональю не менее 3,0 дюйма, разрешение не менее 240×128 пикс. Инфузионные режимы не хуже: «Скорость», «Время», «Масса тела», «Скорость падения», «Последовательный». Скорость потока не менее 0,1–1500 мл/ч. Заданный объем инфузии (VTBI) не менее 0,1–9999 мл. Суммарный объем не менее 0,1–9999 мл с шагом в 0,1 мл. Заданное время не менее 00:00:01–99:59:59 (ч:м:с), регулируется – наличие. Шаг не более 0,1 мл/ч. Точность не более ±5 %. Скорость в режиме открытой вены (KVO) не более 0,1–5,0 мл/ч с возможностью регулировки, шаг не более 0,1 мл/ч. Скорость подачи болюса: Автоматическое и ручное управление болюсом в диапазоне не менее 0,2–1500 мл/ч. Скорость продувки 800 мл/ч. Закупорка: Низкий уровень — 150 ± 113 мм рт. ст. (20 кПа), средний уровень — 525 ± 113 мм рт. ст. (70 кПа), высокий уровень — 900 ± 180 мм рт. ст. (120 кПа). Фильтрация пузырьков воздуха: Минимум 50 мкл, не менее пяти уровней на выбор: 50 мкл, 100 мкл, 250 мкл, 500 мкл и 800 мкл. Функции: Титрирование – наличие. Блокировка клавиатуры – наличие. Пауза – наличие. Функция Anti-bolus – наличие. Система самодиагностики – наличие. Конфигурация по последним параметрам – наличие. Библиотека препаратов – не менее 200 препаратов. Журнал событий – не менее 1500 событий. Интенсивность сигнала не менее 1–8 уровней с возможностью выбора. Автоматическая блокировка: Положения «ВКЛ» и «ВЫКЛ», 1–5 мин на выбор, шаг — 1 минута. Крепление: Док-станция – поддерживается. Рукоятка – наличие. Крепление: Стандартное — на вертикальном кронштейне, опциональное — на горизонтальном кронштейне. Сигнализация: Визуальные и звуковые сигналы: Заданный объем инфузии выполнен, заданный объем инфузии почти выполнен, наличие воздуха, открытие дверцы, ошибка скорости падения, истекло время в режиме ожидания, закупорка, системная ошибка, отклонения в работе системы, низкий заряд аккумулятора, разрядка аккумулятора, напоминание, отключение от источника питания переменного тока. Источник питания: Источник питания переменного тока 100–240 В (50–60 Гц). Тип аккумулятора – Литиевый. Время работы от аккумулятора: Стандартное не менее 4 ч. при скорости потока в 25 мл/ч, опциональное не менее 8 ч. при скорости потока 25 мл/ч. Время зарядки не более 6 часов. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 |  | Стандартный зажим для крепления на стойке | Зажим для крепления прибора на вертикальном кронштейне | 1 шт. |
|  |  | 2 |  | Аккумуляторная батарея | Литий-ионная аккумуляторная батарея, 7,4 В пост. тока, емкость от 2600 мА·ч до 5200 мА·ч | 1 шт. |
|  |  | 3 |  | Датчик капель | Датчик капель. Скорость потока: 0,1–2000 мл/ч. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней |
|  |  | Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область,Аксуский район,с.Жансугурова,ул.Жансугурова 1, конечный пользователь |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 36 месяцев. |
|  |  | Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. |
|  |  | Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: |
|  |  | - замену отработавших ресурс составных частей; |
|  |  | - замене или восстановлении отдельных частей МИ; |
|  |  | - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; |
|  |  | - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; |
|  |  | - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой |
|  |  | разборкой); |
|  |  | - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. |

ЛОТ №4

Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции в комплекте с принадлежностями

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции в комплекте с принадлежностями |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции | Высокочастотный электрокоагулятор должен быть предназначен для монополярных, биполярных сечений и коагуляции. ВЧ аппарат должен быть предназначен исключительно для того, чтобы генерировать электрическую мощность для монополярного и биполярного резания и коагуляции при хирургических вмешательствах. Область применения должна быть: общая хирургия, эндоскопия (для метода "GastroCut"), гинекология, хирургия кисти, ЛОР, кардиохирургия (включая операции на открытом сердце), нейрохирургия, детская хирургия, пластическая хирургия/дерматология, грудная хирургия, ортопедия, урология, включая трансуретральную резекцию (ТУР). Условия эксплуатации должны быть: температур от +10˚С до +40˚С относительная влажность от 30% до 75% без образования конденсата атмосферное давление от 700гПа до 1060гПа площадь помещения не менее 5 м2 особых требований по эксплуатации нет. Инструкция по эксплуатации должна быть на бумажном и электронном носителе (каз./рус. язык). Технические характеристики: Электропитание от сети 220 В - 240 В Мин. потребляемая мощность 3 Вт / 40 ВА Мин. потребление тока 200 мА Макс. потребляемая мощность (при 400 Вт) 700 Вт / 1150 ВА Макс. потребление тока (при 400 Вт) 5 A Сетевой предохранитель 2 x 5 Ач инерционный Частота сети 50 / 60 Гц Разъем для выравнивания потенциалов наличие максимальная мощность при монополярном применении 400Вт (при сопротивлении 200 Ом) максимальная мощность при монополярном применении 400Вт (при сопротивлении 75 Ом) частота тока ВЧ–генератора, 350кГц/1МГц RFID частота датчика 13,56 МГц рабочий цикл 0-100% схема модуляции AM антенны 4 внутренних антенны (разнос антенн – нет одновременной передачи на обе антенны) число каналов 1 максимальная выходная мощность RF 33 дБм (<< 42 дБмкА/м на 10 м) Подключение инструментов Количество разъемов для подключения монополярных инструментов 2 Количество разъемов для подключения биполярных инструментов 3 Количество портов для подключения ножных педалей 2 Монополярные функции: Автоматическое регулирование электрической дуги для всех режимов монополярного сечения. Режим сечения «Стандарт» для быстрого рассечения тканей с незначительным эффектом коагуляции Диапазон регулировки мощности 1 – 400 Ватт Количество изменяемых эффектов 9 Пиковое напряжение 400 – 750 Впик Режим сечения «Микро» для прецизионного рассечения тканей с точной дозировкой мощности диапазон регулировки мощности 1 – 50 Ватт количество изменяемых эффектов 9 пиковое напряжение 280 – 450 Впик Режим сечения «Сухое» для рассечения тканей с усиленным регулируемым эффектом коагуляции диапазон регулировки мощности 1 – 200 Ватт количество изменяемых эффектов 9 пиковое напряжение 1 400 – 1 600 Впик Режим сечения «Аргон» в среде аргона для предотвращения эффекта коагуляционного некроза тканей, с использованием дополнительного аргонового модуля диапазон регулировки мощности 1 – 300 Ватт количество изменяемых эффектов 9 пиковое напряжение 400 – 750 Впик Режим сечения «Резекция» для проведения разрезов в гинекологии и урологии при сниженном значении мощности на выходе и с предотвращением прилипания электрода наличие установленная мощность 250 Ватт количество изменяемых эффектов 5 пиковое напряжение 650 – 750 Впик Специализированный режим сечения «MetraLOOP (Гинекологическая петля)» для эндоскопической гистерэктомии диапазон регулировки мощности 300 – 400 Ватт количество изменяемых эффектов 3 пиковое напряжение 650 Впик Режим сечения «Лапароскопия» для лапароскопии и артроскопии наличие диапазон регулировки мощности 1 – 200 Ватт количество изменяемых эффектов 9 пиковое напряжение 400 – 750 Впик Режим для полипэктомии «GastroLOOP 1 / 2 / 3 (Полипэктомия 1 / 2 / 3)» медленная / средняя / быстрая (в составе опции «Аргон/Gastro Cut») опционально Режим для полипэктомии «GastroKNIFE 1 / 2 / 3 (Полипэктомия 1 / 2 / 3)» медленная / средняя / быстрая (в составе опции «Аргон/Gastro Cut») опционально Режим коагуляции «Умереная контактная коагуляция» с высокой степенью проникновения и минимальным эффектом обугливания, стандартная диапазон регулировки мощности 1 – 120 Ватт количество изменяемых эффектов 3 пиковое напряжение 190 Впик Режим коагуляции «Умереная контактная коагуляция» с высокой степенью проникновения и минимальным эффектом обугливания, микро умеренная коагуляция диапазон регулировки мощности 1 – 30 Ватт количество изменяемых эффектов 2 пиковое напряжение 150 Впик Режим быстрой коагуляции «Форсированная без разреза» с невысокой степенью рассечения диапазон регулировки мощности 1 – 80 Ватт пиковое напряжение 1 020 — 4 770 Впик Режим быстрой коагуляции «Форсированное смешанное» с умеренной степенью рассечения диапазон регулировки мощности 1 – 120 Ватт количество изменяемых эффектов 3 пиковое напряжение 1 500 – 2 500 Впик Режим быстрой коагуляции «Форсированное с разрезом» с высокой степенью рассечения диапазон регулировки мощности 1 – 250 Ватт количество изменяемых эффектов 4 пиковое напряжение 1 500 – 1 300 Впик Режим бесконтактной коагуляции «Спрей» с использованием электрической дуги для коагуляции диффузных кровотечений диапазон регулировки мощности 1 – 120 Ватт количество изменяемых эффектов 4 пиковое напряжение 3 000 – 5 000 Впик Режим коагуляции в среде аргона «Аргон открытый» для открытых операций с использованием дополнительного аргонового модуля диапазон регулировки мощности 1 – 120 Ватт пиковое напряжение 4 600 Впик Режим коагуляции в среде аргона «Аргон гибкий» для непрерывной коагуляции при гастроэндоскопических операциях (в составе опции «Аргон/Gastro Cut») C использованием дополнительного аргонового модуля диапазон регулировки мощности 1 – 120 Ватт пиковое напряжение 4 400 Впик Режим коагуляции в среде аргона «Аргон гибкий импульсный» для импульсной коагуляции при гастроэндоскопических операциях (в составе опции «Аргон/Gastro Cut») C использованием дополнительного аргонового модуля диапазон регулировки мощности 1 – 80 Ватт количество изменяемых эффектов 3 пиковое напряжение 1 800 Впик Специализированный режим коагуляции «Резекция» для гемостаза в гинекологии и урологии диапазон регулировки мощности 1 – 120 Ватт пиковое напряжение 2 200 Впик Специализированный режим коагуляции «Cardiac Mammaria» для кардиохирургии и хирургии молочной железы диапазон регулировки мощности 1 – 60 Ватт пиковое напряжение 1 800 Впик Специализированный режим коагуляции «Cardiac Thorax» для торакальной хирургии наличие диапазон регулировки мощности 1 – 100 Ватт пиковое напряжение 1 800 Впик Режим одновременной независимой коагуляции двумя монополярными инструментами «SimCoag» диапазон регулировки мощности 1 – 120 Ватт количество изменяемых эффектов 3 пиковое напряжение 2 000 – 4 600 Впик симметричное распределение заданной мощности между двумя электродами Режим коагуляции «Gastro Coag» для контактной коагуляции малых поверхностей в гастроэнтерологии диапазон регулировки мощности 1 – 50 Ватт количество изменяемых эффектов 3 пиковое напряжение 1 800 – 2 800 Впик Режим коагуляции «Лапароскопия» для лапароскопии и артроскопии наличие диапазон регулировки мощности 1 – 120 Ватт пиковое напряжение 1 800 Впик Биполярные функции: Автоматическое регулирование электрической дуги для всех режимов биполярного сечения Режим биполярного сечения «Стандарт» для лапароскопии диапазон регулировки мощности 1 – 200 Ватт пиковое напряжение 400 Впик Режим «Биполярная резекция» для биполярного разреза в гинекологии и урологии (доступен при наличии опции «BIPOLAR RESECTION») опционально установленная мощность 250 Ватт количество изменяемых эффектов 3 пиковое напряжение 500 Впик Режим «Биполярная резекция» для биполярного разреза в гинекологии и урологии (доступен при наличии опции «BIPOLAR RESECTION») опционально установленная мощность 860 Ватт количество изменяемых эффектов 3 пиковое напряжение 500 Впик Режим «Биполярные ножницы» для коагуляции до и во время механического разреза диапазон регулировки мощности 1 - 120 Ватт пиковое напряжение 200 Впик Режим «Вапоризация» используется для вапоризации в гинекологии и урологии. При контакте с тканью немедленно загорается световая дуга, что позволяет быстро испарить ткань с небольшим рассеиванием тепла в окружающую среду диапазон регулировки мощности 300 - 400 Ватт количество изменяемых эффектов 3 пиковое напряжение 350 - 450 Впик Режим коагуляции «Стандартный пинцет» для контактной коагуляции пинцетом без образования искр диапазон регулировки мощности 1 - 120 Ватт пиковое напряжение 150 Впик Режим коагуляции «Стандартный пинцет АВТО» для контактной коагуляции пинцетом с автоматической активацией при контакте с тканью диапазон регулировки мощности 5 - 120 Ватт пиковое напряжение 150 Впик ручная настройка времени отсрочки автоматической активации биполярной коагуляции Режим коагуляции «Микро пинцет» для контактной коагуляции микропинцетом без образования искр с точно лимитированной мощностью диапазон регулировки мощности 0,1 – 40 Ватт пиковое напряжение 90 Впик Режим коагуляции «Пинцет форсированный» для быстрой коагуляции пинцетом диапазон регулировки мощности 1 – 100 Ватт пиковое напряжение 550 Впик Режим «Лигирование» для заваривания вен, артерий и тканевых связок открытым и лапароскопическим доступом (доступен при наличии опции «LIGATION») опционально установленная мощность 200 Ватт пиковое напряжение 190 Впик полностью автоматическая настройка и регулирование параметров режима, не требующая ручной коррекции Режим «TissueSeal PLUS» для заваривания вен, артерий и тканевых связок открытым доступом (доступен при наличии опции «LIGATION») опционально установленная мощность 200 Ватт пиковое напряжение 190 Впик полностью автоматическая настройка и регулирование параметров режима, не требующая ручной коррекции Режим «ARCSeal» используется для необратимого запаивания вен, артерий и пучков тканей установленная мощность 150 Ватт пиковое напряжение 200 Впик Режим «Биполярные ножницы» используется с биполярными ножницами, коагуляция до или во время механического резания, а также точечную и поверхностную коагуляцию диапазон регулировки мощности 1 – 120 Ватт пиковое напряжение 200 Впик Режим «Лапароскопия» для коагуляции биполярными лапароскопическими инструментами диапазон регулировки мощности 1 – 120 Ватт пиковое напряжение 150 Впик Режим «Лапароскопия микро» используется совместно с тонкими биполярными лапароскопическими инструментами для коагуляции диапазон регулировки мощности 1 – 100 Ватт пиковое напряжение 110 Впик Режим «Биполярная резекция» для рассечения и коагуляции тканей в жидкой среде с использованием специализированных инструментов - биполярных резектоскопов, резекционных петель (доступен при наличии опции «Биполярная резекция») диапазон регулировки мощности 125 – 350 Ватт количество изменяемых эффектов 4 пиковое напряжение 190 Впик Режим «SimCoag» используется для коагуляции с применением биполярных инструментов, например, пинцетов. Мощность можно выбрать индивидуально для каждого инструмента; она передается без потерь при одновременной активации. Мощность можно настроить шагами по 5 ватт установленная мощность 5-60 Ватт пиковое напряжение 550 Впик Режим «Вапоризация» используется для биполярного гемостаза, а также для вапоризации в гинекологии и урологии установленная мощность 250 Ватт количество изменяемых эффектов 3 пиковое напряжение 190 – 500 Впик Возможности, наличие: Функция АВТОСТАРТ Конвективное охлаждение Автоматическое принудительное охлаждение вентилятором с температурным регулированием Режим работы периодический (вкл./выкл.) 10/30 секунд Функция автоматического распознавания подключаемых инструментов «Plug’n Cut» Система контроля прилегания нейтральных электродов «EASY» Индикация переходного сопротивления между частями составных нейтральных электродов Максимальное допустимое сопротивление между частями составных нейтральных электродов 300 Ом Индикация активного сопротивления при использовании цельных нейтральных электродов Отображение цифрового значения сопротивления на нейтральном электроде Возможность ручного выбора типа используемого нейтрального электрода Индикация типа используемого нейтрального электрода: цельный, составной, для новорожденных Автоматическое ограничение мощности при использовании нейтральных электродов для новорожденных, 50 Ватт Визуальное и звуковое оповещение при опасности повреждения в связи с нейтральным электродом Регулировка громкости аварийных сигналов Звуковые сигналы для: предупреждения, активации, выбора параметров, стартового приветствия Сопровождение звукового сигнала предупреждения текстовым сообщением на экране, содержащим информацию о дальнейших действиях Интегрированная система безопасности «ISSys» Контакт для подключения кабеля выравнивания потенциалов Функция самотестирования при включении Постоянный индикатор состояния на дисплее аппарата наличие Непрерывная самопроверка и отображение ошибок в системе в виде текстового сообщения о неисправности, содержащего дальнейшую информацию Защита от непреднамеренной активации без подключенного инструмента Система автоматического регулирования электрической дуги «ARC CONTROL» Постоянный контроль за ВЧ–токами утечки, текстовое сообщение о неисправности, содержащее дальнейшую информацию Контроль над дозированием параметров ВЧ–тока, текстовое сообщение о неисправности, содержащее дальнейшую информацию Индикатор ошибок оператора, текстовое сообщение о неисправности, содержащее дальнейшую информацию Обнаружение короткого замыкания Устойчивость к разрядам дефибриллятора наличие Отображение информации о дате следующего сервисного обслуживания Функция автоматического напоминания о необходимости проведения сервисного обслуживания опционально Возможность расширения областей применения аппарата за счет активации опциональных функций Возможность оснащения: Опция «BIPOLAR RESECTION» Опция биполярного лигирования «LIGATION» Устройства ввода, отображения и коммуникации Емкостный сенсорный 9” TFT–дисплей для отображения состояния систем безопасности, выбранных режимов использования и служебной информации на казахском и русском языках Один универсальный мультидисплей для отображения параметров мощности и эффектов, устанавливаемых на каждом из разъемов для подключения инструментов, строки состояния, систем безопасности и контроля параметров, а также служебной информации Сенсорное управление программными кнопками (технология Touchscreen). Автоматическая подсветка дисплея активного разъема Не создающее электромагнитных помех оптоволоконное соединение ВЧ–генератора с аргоноплазменной приставкой Сервисно–технические возможности: USB–интерфейс для обновления ПО аппарата. CAN/UART–интерфейс для использования ПО сервисной поддержки. Ethernet–интерфейс для удаленного доступа к сервисным функциям. Встроенная в аппарат программа для сервисной поддержки. Сервисная поддержка с использованием интегрированной системы безопасности «ISSys» Система радиочастотной идентификации и регистрации количества использования инструментов «COMFORT» Функция автоматического выбора оптимальных настроек для инструментов, оборудованных системой COMFORT «Plug’n Cut COMFORT» Индикация артикульного и серийного номера подключенного инструмента Количество сохраняемых пользовательских программ 400 Возможность задания уникальных имен пользовательских программ с использованием экранной клавиатуры (русская/английская) Меню для быстрого поиска 8-ми избранных программ Ножной переключатель с двойной и/или одноклавишной педалью с дополнительной кнопкой для переключения между активными инструментами Световая индикация надежности сопряжения кабелей с разъемами на аппарате Световая индикация разъема активного инструмента Регулировка уровня яркости дисплея Регулировка громкости звука сигналов активации и сигналов нажатия клавиш в диапазоне от 1 до 5 уровня Индивидуальный накопитель «DR. DONGLE» с возможностью записи и считывания до 6 пользовательских программ Возможность переноса пользовательских программ, сохраненных на накопителе «DR. DONGLE» на любой другой аппарат идентичного бренда Возможность использования в интерфейсе одного из 27 основных мировых языков, в том числе меню аппарата возможно использовать на казахском и русском языке Возможность создания персонализированного стартового экрана загрузки с заданной пользователем продолжительностью отображения. Возможность изменения / удаления персонализированного стартового экрана загрузки. Возможность возврата к заводским настройкам аппарата (сброс всех пользовательских настроек) Возможность создания резервной копии пользовательских и системных настроек аппарата и ее сохранение на USB-устройстве Возможность восстановления пользовательских и системных настроек аппарата из резервной копии на USB-устройстве Отображение номера версии и даты программного обеспечения Отображение перечня установленных опций Возможность просмотра обучающего озвученного видеофильма непосредственно на экране аппарата. Возможность просмотра инструкции по эксплуатации непосредственно на экране аппарата, удобная система поиска необходимой информации | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | кабель сетевой | Артикул 900-911 кабель сетевой, Штекер тип F Shuko, Длина кабеля 5 м | 1 шт. |
|  |  | 2 | кабель выравнивания потенциалов | Артикул 900-031 кабель выравнивания потенциалов, Кабели эквипотенциального соединения используются для подключения генераторов к инженерной системе больницы Длина кабеля 5 м | 1 шт. |
|  |  | 3 | тележка | Артикул 902-022 тележка Габариты: 950x660x200 мм 2 ролика Ø 85 мм 2 ролика Ø 65 мм с замком тормоза | 1 шт. |
|  |  | 4 | корзина с креплением спереди | Артикул 902-912 корзина, крепление спереди Размеры: 268x418x100 мм | 1 шт. |
|  |  | 5 | ручка для тележки с креплением спереди | Артикул 902-921 ручка для тележки с креплением спереди | 1 шт. |
|  |  | 6 | опции для ARC | Артикул 900-395 опции для ARC Bipolar Resection (Биполярная резекция), для аппарата ARC 400/350 (REF 900-351), для гинекологии и урологии | 1 шт. |
|  |  | 7 | опции для ARC | Артикул 900-396 опции для ARC LIGATION (Лигирование), для ARC 400/350 (REF 900-351), для общей хирургии, гинекологии, урологии, проктологии, детской хирургии | 1 шт. |
|  |  | 8 | однопедальный ножной переключатель | Артикул 901-011 однопедальный ножной переключатель с кнопкой для ARC 400/350, ARC 250/303 Длина кабеля 4 м | 1 шт. |
|  |  | 9 | двухпедальный ножной переключатель | Артикул 901-031 двухпедальный ножной переключатель с кнопкой для ARC 400/350, ARC 250/303 Длина кабеля 4 м | 1 шт. |
|  |  | 10 | ВЧ-инструмент держатель электродов, с переключателем, многоразового пользования | Артикул 220-045 держатель электродов, с переключателем, многоразового пользования JackKNIFE, 2-кнопочный. Диаметр коннектора 2,4 мм.Штекер 3-контактный. Длина кабеля 4,5 м с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности. Размеры: 155 мм | 1 шт. |
|  |  | 11 | кабель биполярный | Артикул 101-040 кабель биполярный. Коннектор со стороны инструмента стандартный для пинцетов с плоским коннектором BOWA, коннектор со стороны аппарата 8/4 мм двух контактный для Erbe Длина кабеля 4 м с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности Электрическая прочность 550 Vp/Вп Многоразового пользования | 1 шт. |
|  |  | 12 | кабель для нейтральных электрода, одноразового пользования | Артикул 380-050 кабель для нейтрального электрода одноразового пользования Коннектор со стороны аппарата 2 контактный International интернациональный Длина кабеля 4,5 м, с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности Клемма к пластине нейтрального электрода 25 мм Электрическая прочность 500 Vp/Вп | 1 шт. |
|  |  | 13 | электроды монополярные многоразового пользования | Артикул 530-009 электроды монополярные, многоразового пользования Электрод-нож ромбовидный, прямой, коннектор 2,4 мм (уп. 5 шт.), 2.5 x 25 мм, длина 66 мм Электрическая прочность до 6000Vp/Вп | 1 шт. |
|  |  | 14 | пинцет биполярный | Артикул 607-001 пинцеты биполярные NON-Stick-Gold Форма: изогнутый Длина: 195 мм Размер браншей: 8 мм х 1 мм Корпус покрыт диэлектрическим материалом черного цвета, антипригарный Электрическая прочность 550 Vp/Вп Многоразового пользования | 1 шт. |
|  |  | 15 | пинцет биполярный | Артикул 607-002 пинцеты биполярные NON-Stick-Gold Форма: байонетный Длина: 195 мм Размер браншей: 6 мм х 1 мм Корпус покрыт диэлектрическим материалом черного цвета, антипригарный Электрическая прочность 550 Vp/Вп Многоразового пользования | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 16 | нейтральный электрод одноразового пользования | Артикул 816-112 нейтральный электрод одноразового пользования Составные, системой защиты от ожогов EASY, нестерильные (уп. 100 шт.) Контактная поверхность 110 см² Общая поверхность 175 см² Область применения: универсальный > 5 кг | 1 уп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 12 кв.м; Вентиляция помещения приточно-вытяжная; Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 10–35 °C при влажности 30–75 %; Электроснабжение 200-240В. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

ЛОТ №5

Кровать медицинская функциональная

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кровать медицинская функциональная |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не относится к средству измерения. |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Кровать медицинская | Универсальная многофункциональная кровать с электрической регулировкой высоты, электрической регулировкой секций ложа и угла наклона Тренделенбург /антиТренделенбург. Кровать должна состоять из несущей рамы и ложа с порошковым покрытием на основе эпоксидного полиэстера. Рама кровати должна быть установлена на 4 антистатических колеса с резиновым покрытием диам. не менее 150 мм с трехпозиционной центральной системой блокировки колес с не менее чем 2-х углов кровати и функцией предупреждения о разблокированных колесах со звуковой сигнализацией. Количество секций ложа кровати, не менее 3. Подвижных секций ложа кровати, не менее 3. Секции кровати имеют съемные пластиковые сегменты в количестве, не менее 8 шт., устойчивых к мытью и дезинфекции, а также держатели ремней для фиксации пациента. На ложе кровати должны быть расположены фиксирующие ограничители для удержания матраца от соскальзывания, не менее 4 шт. В углах головной и ножной секций ложа кровати расположены установочные отверстия для инфузионной стойки или устройства для приподнятия пациента. Для уменьшения деформации рамы кровати во время транспортировки в углах должны быть расположены защитные амортизаторы диам. не менее 100 мм, изготовленные из пластикового материала, не оставляющего следов. Кровать должна иметь съемные с фиксаторами взаимозаменяемые головной и ножной торцы из цельнолитого ABS пластика со вставками из HPL пластика. Конструкция торцов кровати должна быть легкосъемная, обеспечивающая максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон, и при снятии торцов на каркасе кровати не остается никаких элементов торцов. Для каждой из спинок кровати должны быть предусмотрены по не менее чем 2 фиксатора для их надежной фиксации в процессе транспортировки. Спинки должны устанавливаться на кровать путем опускания двух металлических штифтов, расположенных на нижней кромке спинок, в специальные отверстия на раме кровати. На раме кровати должны быть закреплены раздельные опускаемые боковые ограждения, не менее 2 штук с каждой стороны. Раздельные боковые ограждения должны быть изготовлены из цельнолитого ABS пластика со встроенными двухсторонними пультами управления, встроенными угломерами спинной секции и положения Тренделенбург/антиТренделенбург, и встроенными доводчиками, обеспечивающими строго вертикальное опускание, а также могут быть использованы для помощи пациенту при вставании с кровати. Высота боковых ограждений должна быть, не менее 375 мм, что позволяет использовать матрасы с разной толщиной – от 14 до 15 см. Пульты управления в боковых ограждениях должны выполнять следующие функции: регулировка спинной секции, регулировка бедренной секции, автоматическую регулировку положения, регулировку высоты, активируемую функцию безопасности регулировок. Расстояние между боковыми ограждениями должно быть, не более 40 мм. Кровать должна обеспечивать: электрическую регулировку высоты с минимальным нижним положением, не более 395 мм и верхним положением, не менее 760 мм, электрическую регулировку продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург) в пределах, не хуже +-16°, электрическую регулировку секции спины в пределах, не хуже 0° - 70°, электрическую регулировку тазобедренной секции в пределах, не хуже 0° - 30°, механическую регулировку секции голени с помощью растомата в пределах, не хуже 0° - 20°. Кровать должна быть оснащена индикатором с подсветкой для отображения достижения крайнего нижнего положения кровати. Конструктивная особенность ложа кровати должна обеспечивать функцию продольного смещения основания тазобедренной секции и секции спины с одновременным подъёмом для уменьшения компрессии в абдоминальной области с суммарным смещением, не менее 160 мм. Кровать должна позволять проводить как электрическую (с помощью пульта управления), так и механическую (с помощью ручек в ножной части) сердечно-легочную реанимацию с амортизированием спинной секции при ее активации. Для использования с пациентами нестандартных антропометрических данных кровать должна обладать встроенной функцией увеличения длины ложа, не менее 150 мм. В комплектацию кровати должна входить дистанционный (проводной) контрольный пульт управления с функциями: активация для разблокировки кнопок управления, аварийной остановки, блокировки регулировок ложа с других панелей управления, датчика-индикатора заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировки высоты ложа, регулировки продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург), регулировки наклонов секций спины и бедра, автоконтура (одновременное смещение секций спины и бедра), CPR для реанимационного положения, кардиологического кресла. Переход кровати в положение «кардиологического кресла» с электрическим приводом, должен происходить с помощью одной кнопкой, без необходимости перемещения пациента. Переход в положение «кардиологического кресла» должен осуществляться при любой высоте ложа кровати. Вместе с данной функцией должна быть предусмотрена возможность возврата ложа кровати в горизонтальное положение и одновременного опускания до минимальной высоты, управляемые одной кнопкой. Панель управления в боковом ограждении должна иметь кнопку безопасности, препятствующей несанкционированному изменению положения секций ложа кровати. Кровать должна иметь встроенную аккумуляторную батарею с датчиком-индикатором заряда и срока службы, а также функцию отключения аккумулятора для хранения кровати. При работе от аккумуляторной батареи кровать должна автоматически переходит в «спящий» режим через не более чем 3 минуты после активации последней функции. При низком уровне заряда должен раздаваться предупредительный сигнал при нажатии кнопки любой электрической функции. Кабель питания кровати должен быть яркого цвета с целью предотвращения случайного вырывания из розетки и креплением к кровати. При использовании внутрисосудистых или внутрисердечных аппаратов, для уравнивания потенциалов при отсутствии заземления, в кровати должно быть предусмотрено подключение через равнопотенциальную клемму к соответствующему аппарату. Кровать должна быть оснащена рельсом для аксессуаров с крючками длинной не менее 500 мм – 2 шт. Рельс должен быть предназначен для размещения медицинских устройств и других принадлежностей. Кровать должна быть оснащена держателями ремней для фиксации пациента. Кровать должна быть оснащена выдвижной полкой для постельного белья. Максимальная допустимая рабочая нагрузка должна быть, не менее 250 кг. Максимальный вес пациента должен быть, не менее 185 кг. Вес кровати с аксессуарами должен быть, не более 135 кг. Внутренние габариты (ложе кровати) должны быть, не менее 2000 мм x 900 мм. Наружные габариты без удлинения должны быть, не более 2185 мм x 995 мм. Подъездной просвет должен быть, не менее 185 мм. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Инфузионная стойка | Инфузионная стойка с крючками для крепления аксессуаров | 1 шт |
|  |  | 2 | Дуга для приподнятия пациента | Устройство для приподнятия пациента с трапецией регулируемой. Для поддержания самостоятельности и мобильности пациента. | 1 шт |
|  |  | 3 | Матрац противопролежневый | наполнитель из "холодного" пенополиуретана высокой упругости (профилирование в центральной и боковых зонах) в съемном влагостойком паропроницаемом чехле на молнии. Матрас предназначен для использования в условиях стационара, домашнего ухода согласно риску возникновения пролежней пациента. Размеры: не менее 200 x 90 x 14 см | 1 шт |
|  |  | 4 | Трапеция для дуги для приподнятия пациента | Выполнено из пластика. Оснащена регулирующим ремнем. | 1 штука |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Входное напряжение ~230 В, 50-60 Гц Максимальная потребляемая мощность макс. 1,6 A, 370 ВА |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 15 календарных дней со дня заключения договора Адрес: |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

ЛОТ №6

Прибор для согревания крови и инфузионных растворов

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Прибор для согревания крови и инфузионных растворов |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Прибор для согревания крови и инфузионных растворов | Технология должна быть основана на постоянной циркуляции, предварительно подогретой в приборной части жидкости (дистиллированная вода или 33% изопропиловый спирт) вокруг инфузионного канала трехпросветной теплообменной магистрали, подключающейся к коннектору венозного доступа пациента. Должна применяется для согревания растворов (кристаллоиды, кровезаменители, препараты крови), переливаемых пациенту в ходе операционного вмешательства, а также при внутривенном вливании агрессивных (гиперосмолярных, местнораздражающих) растворов для уменьшения повреждающих сосудистую стенку эффектов. Технические характеристики должны быть: - Моноблок в составе электронагревателя, электронного блока управления - по стандарту EN 60601-1. - Камеры для циркулирующей жидкости. - Электропомпы. - Датчик температуры. - Панель дисплея с параметрами: температура нагрева теплоносителя (LCD-дисплей); индикатор включения в сеть и нормальной работы устройства; индикатор (дублирован звуковым сигналом) отсоединения/неприсоединения теплообменника; индикатор (дублирован звуковым сигналом) объема жидкости в системе; индикатор (дублирован звуковым сигналом) сбоя работы системы контроля температуры. - Время выхода на рабочий режим не менее 80 (сек). - Гарантированный диапазон температуры раствора на выходе из теплообменника не менее 41.5-36.5+0,5°С при объемной скорости переливаемых сред от 5 до 3000 мл/ч. - Габариты не менее (высота/длина/глубина в см) 24,10/21,00/17,80. - Масса изделия более 3,5 (кг). Питание от сети переменного тока. - Длина шнура питания не менее 360 (см). - Электрические характеристики: 230 V; 50-60 Hz; 1,5 А; ток утечки <500 A. - Класс электробезопасности I, тип BF. - Температура теплоносителя: не менее 39,5-42,0+0,5°С. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Температурные датчики | Температурный датчик не менее 9F для Level 1, 20 шт./уп. | 1 компл. |
|  |  | 3 | выхлопная труба | Одноразовый стерильный фильтр-дегазатор, предназначенный для удаления микропузырьков газа из наборов для введения | 1шт |
|  |  | 4 | Т-образный удлинитель тюбинг соединитель | Одноразовая стерильная не менее 8-дюймовая (20.3 см) удлинительная внутривенная линия с T-образным коннектором с инъекционным портом. Устанавливается после наборов для введения | 1шт |
|  |  | 5 | Y-образный соединитель | Y-образный соединитель: Одноразовая стерильная не менее 8-дюймовая (20.3 ссм) удлинительная внутривенная линия с Y -образным коннектором с инъекционным портом. Устанавливается после наборов для введения | 1шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | магистраль теплообменник без отверстия для инъекции | Биологически инертный поливинилхлорид, видоизмененная PVC инфузионно-трансфузионная линия, длиной не менее 2,4 м, первичный объем заполнения магистрали (в мл) - не менее 17,4, коннекция инфузионного канала - 20 шт. | 1 компл. |
|  |  | 2 | Универсальная стойка для инфузионных растворов | Универсальная стойка для инфузионных растворов | 1шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Диапазон температур: 10 ° C ~ 35 ° C Диапазон относительной влажности: 30% ~ 85% (без конденсации) Диапазон атмосферного давления: 70 кПа ~ 106 кПа |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течении 15 календарных дней со дня заключения договора |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |